**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **04/4-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **04-ЦП/12** |
| Наименование товара  | Иммерсионная ванна «Флоатинг Посейдон сгидромассажем» |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Ванна «Флоатинг Посейдон с гидромассажем» должна быть предназначена для бесконтактного воздействия на пациента с целью формирования миорекласирующего, седативного, психокоррегирующего и антидепрессивного лечебных эффектов.Ванна должна быть оборудована цветным сенсорным ЖК дисплеем, с помощью которого осуществляется программирование всех режимов и непосредственно управление ходом процедуры медицинским персоналом:- установка времени процедуры;- установка в ванне температуры;- гидромассаж с помощью гидрофорсунок в диапазоне от 1 до 30 мин;- подъём и опускание ложа ванны;- очистка воды с помощью УФ лампы, путём прокачивания воды по внешнему контуру, куда встроена УФ лампа. **Комплектация:**1. Ванна сухого флоатинга, в составе:
	1. наконечник резиновый на ножку

1.2 ступень двухуровневая1.3 Руководство по эксплуатации  |
| Техническая характеристика | Габаритные размеры (длина, ширина, высота) - 2610х1455х900 мм;Максимальный объем заливаемой воды, л - 1350±50Максимальная масса пациента, кг – 180Глубина погружения пациента, мм - 450±50Полное время спуска-подъема ложа, сек.- 90±10Максимальная температура воды, °С 36Рабочая температура воды, °С 30-35 Номинальное напряжение, В - 220 (±22)Масса ванны стандартной комплектации не более, кг – 280Количество гидрофорсунок, шт. – 8Цвет корпуса ванны по согласованию с заказчиком! |
| Дополнительная документация | Руководство по эксплуатации на русском языкеГарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки Заказчиком |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; монтаж и установка; обучение специалистов; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня установки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |