**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/62** |
| Наименование товара | **Аппарат электротерапии - гальванизатор** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Аппарат предназначается для профилактического и лечебного воздействия постоянным током на организм человека, а также проведения лекарственного электрофореза. К аппарату должен прилагаться комплект принадлежностей со свинцовыми электродами: провод, раздвоенный с пружинными зажимами, пластина свинцовая. В комплект принадлежностей с углетканевыми электродами должен входить набор прямоугольных электродов шести типоразмеров, двухлопастной, трехлопастной-полумаска Бергонье, воротниковый, провода.   |  | | --- | | Аппарат должен иметь настольное исполнение. Корпус аппарата должен быть выполнен из изоляционного материала. Все детали и элементы схемы должны быть смонтированы на шасси, расположенном внутри корпуса. Поддерживающие электроды должны быть свинцовыми и углетканевыми. Тканевые электроды должны подвергаться дезинфекции кипячением в дистиллированной воде в течение 30 минут. Электроды должны выдерживать не менее 300 циклов дезинфекции. | |  | |
| Техническая характеристика | Максимальный ток в цепи пациента - 50 мА;  Диапазон регулирования тока 0...5; 0...50 мА;  Коэффициент пульсаций тока в цепи пациента - 0,5 %;  Свинцовые электроды – свинцовая пластина 200х500;  Углетканевые электроды разнообразной формы - 15 шт;  Питание от сети переменного тока 50 Гц, 220В;  Потребляемая от сети мощность - 11 ВА;  Исполнение аппарата – настольный;  Габаритные размеры - 180x270x195 мм;  Масса - 2,5 кг. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки, установка и уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |