**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/36** |
| Наименование товара | **Кресло-коляска для детей от 1 до 6 лет, Кимба Нео Ottobock** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Кресло-коляска предназначается для передвижения детей-инвалидов в возрасте 1-6 лет, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица.    Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей:   * многофункциональное съемное сиденье; * шасси по передвижению по помещению.   **Информация по безопасности**  Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, не воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения.  Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.  **Комплектация:**   * подголовник с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы; * боковые опоры для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой; * ремень для фиксации таза; * валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор); * терапевтический столик из пластика; * ремешки для стоп, регулируемые по натяжению и объему с мягкими подкладками; * нагрудной ремень (маечка). |
| Техническая характеристика | Общая ширина коляски не должна превышать 45 см.  Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг.  **Техническая характеристика для сидения**:   * глубина сидения от не менее 19 см и не более 31 см; * ширина сиденья от не менее 20 см и не более 30 см; * высота спинки от не менее 41 см и до не более 61 см; * высота подножки от не менее 19 см до не более 31 см; * угол наклона спинки от 0 и до + 90 ⁰ (при снятых ручках для сопровождающего); * угол наклона подножки от -10 до + 90 ⁰; * угол наклона сиденья не менее чем от -10⁰ до не более +25 ⁰; * иметь подножки с металлической подставкой под стопы.   Изменение угла наклона сиденья должна иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента.  Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной.  Вес: не более 9,5 кг.  **Техническая характеристика для шасси:**  Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей; Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза); Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см.  Оснащение:   * съемная ручка для сопровождающего лица, изготовленные из труб; * телескопическая конструкция рамы, позволяющая регулировать шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см.   Вес: не более 8 кг. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  2) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |