**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/4-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/36** |
| Наименование товара  | **Кресло-коляска для детей от 1 до 6 лет, Кимба Нео Ottobock** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 2 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Кресло-коляска предназначается для передвижения детей-инвалидов в возрасте 1-6 лет, в условиях помещений с помощью сопровождающего лица. Конструкция кресла-коляски должна быть модульной и состоять из следующих модулей:* многофункциональное съемное сиденье;
* шасси по передвижению по помещению.

**Информация по безопасности**Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, не воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали коляски. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193 и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции. **Комплектация:*** подголовник с фиксированными или регулируемыми боковыми опорами для головы;
* боковые опоры для тела, которые должны располагаться по обе стороны спинки кресла и регулироваться по высоте за счет перемещения в продольных пазах, расположенных под обшивкой;
* ремень для фиксации таза;
* валик для сохранения зазора между ногами (абдуктор);
* терапевтический столик из пластика;
* ремешки для стоп, регулируемые по натяжению и объему с мягкими подкладками;
* нагрудной ремень (маечка).
 |
| Техническая характеристика | Общая ширина коляски не должна превышать 45 см. Кресло-коляска должна выдерживать вес пользователя не менее 40 кг.**Техническая характеристика для сидения**:* глубина сидения от не менее 19 см и не более 31 см;
* ширина сиденья от не менее 20 см и не более 30 см;
* высота спинки от не менее 41 см и до не более 61 см;
* высота подножки от не менее 19 см до не более 31 см;
* угол наклона спинки от 0 и до + 90 ⁰ (при снятых ручках для сопровождающего);
* угол наклона подножки от -10 до + 90 ⁰;
* угол наклона сиденья не менее чем от -10⁰ до не более +25 ⁰;
* иметь подножки с металлической подставкой под стопы.

Изменение угла наклона сиденья должна иметь плавную регулировку и производиться при помощи винтового механизма без применения инструмента.Обивка кресла должна быть выполнена из синтетического легкоочищающегося, дышащего, перфорированного материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка кресла и элементов должна быть съемной.Вес: не более 9,5 кг.**Техническая характеристика для шасси:**Шасси должно быть изготовлено из стальных профилей;Передние и задние колеса должны быть изготовлены из прочного пластика, иметь блокираторы хода (тормоза);Размер колес должен быть не менее 6 см и не более 8 см.Оснащение: * съемная ручка для сопровождающего лица, изготовленные из труб;
* телескопическая конструкция рамы, позволяющая регулировать шасси по высоте в диапазоне не менее 20 см.

Вес: не более 8 кг. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404002) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 071400 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |