**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/58** |
| Наименование товара  | **Тренажер реабилитационный "MOTOmed gracile 12"** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 10 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Тренажер должен быть предназначен для активной и пассивной тренировки верхних и нижних конечностей путем выполнения циклических вращательных движений. Механотерапевтический тренажер предназначен для пользователей ростом от 90 до 140 см и должен обеспечить возможность тренировки из инвалидной коляски или стула.Тренажер должен иметь:* маленькое межпедальное расстояние (не более 12 см) для приспособления к росту ребенка;
* возможность индивидуальной регулировки высоты поручня тренажера (от 66 до 92 см);
* возможность регулировки высоты педального узла (от 26 до 46 см;
* русифицированный цветной дисплей с блокировкой клавиш, отражающий все параметры тренировки.

Требования к основным характеристикам:* Управление: большой дисплей с крупными кнопками и меню на русском языке.
* Включает платформы для ног и контроль управления с функциями: Спазм контроль, Защита движения, Симметричная тренировка, Расслабляющий режим.
* Три режима: пассивная тренировка (за счет электромотора и электронного управления), пассивно-активная тренировка (собственными силами при частичной поддержке со стороны электромотора, с помощью функции «сервотренировка»), активная тренировка против тормозного сопротивления мотора (установка уровня нагрузки с помощью клавиш управления на операционной панели).
* Педали с боковой защитой и держателями голени с регулировкой по высоте
* Возможность проведения тренировки из инвалидной коляски или стула
* Регулировка числа оборотов (0-60 в минуту), времени тренировки (0-120 минут) и силы сопротивления при активной тренировке (20 уровней)
* Движение вперед и назад (реверсивное)
* Наличие функции симметричной тренировки - отображение на мониторе силы отдачи левой и правой конечности в процентном соотношении при активно-пассивной и активной тренировке
* Постоянное отображение на мониторе пройденного расстояния, продолжительности тренировки, мышечного тонуса, скорости и прилагаемых усилий (в Ваттах)
* Вывод данных на монитор для анализа тренировки
* Два уровня установки радиуса вращения педалей
* Низкий уровень шума
* Цельнометаллическая конструкция

У тренажера должен быть серийный номер от завода-производителя, на который распространяются гарантийные обязательства. |
| Техническая характеристика | В **комплектацию входит:*** Пара платформ педалей
* Пара детских фиксирующих манжет для запястья
* Активно-пассивный тренажер рук/верхней части тела

Габариты тренажера для ног и рук 60-88 × 56 × 99-114 смРазмер дисплея 11,5х8,5 см |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеКопия регистрационного удостоверенияГарантийный талон Инструкции (в бумажном варианте) на казахском и русском языках. |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е село Жанаконысгород АктобеАктюбинская область Республика Казахстан, 0300102) улица Абая, 336город Есик Енбекшиказахский районАлматинская областьРеспублика Казахстан, 0404003) 160 квартал, 18 город ТуркестанТуркестанская областьРеспублика Казахстан, 1612004) улица Амангелды, 5Гпоселок Тасбугетгород КызылордаКызылординская областьРеспублика Казахстан, 1200085) улица Каныша Сатпаева, 87а город КокшетауАкмолинская область Республика Казахстан, 0200006) микрорайон 26, здание 50город АктауМангистауская областьРеспублика Казахстан, 1300007) улица Жамакаева, 100город СемейВосточно-Казахстанская область Республика Казахстан, 0714008) переулок Алтынсарина, 1село Толеби, Шуйский районЖамбылская область Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |