**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/4-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 8 реабилитационных центров и 2 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/31** |
| Наименование товара | Мультистендер Дженкс для детей от 3 до 13 лет, Rifton |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Мультистендер для детей-инвалидов – универсальный вертикализатор для детей от 3 до 13 лет. Должен позволять ребенку находиться в поддерживаемом вертикальном состоянии с наклоном вперед, назад, а также строго вертикально.   * **Конструкция вертикализатора должна позволять плавно и просто регулировать высоту** поддерживающей поверхности и подножки, не вынимая ребенка из вертикализатора. * Вертикализация должна выполнятся при помощи гидравлического амортизатора, разблокировка которого выполняется ножной педалью, чтобы обе руки сопровождающего могли участвовать в процессе сопровождения. Возможность вертикализировать детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов, благодаря возможности создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер. * Возможность настройки угла наклона вертикализатора от 10° в горизонтальном положении и до 90° в вертикальном положении * В Мультистендере должна быть возможность создания умеренного разведения и внутренней ротации бёдер для вертикализации детей с проблемами в состоянии тазобедренных суставов * Положение подголовника должно регулироваться в соответствии с потребностями ребенка в трёх плоскостях * Инновационный столик - поверхность для игры и обучения - должен регулироваться по высоте и углу наклона и может быть снят. Столик должен иметь ограничители. * Коленные блоки должны регулироваться по ширине, высоте, глубине и ротации – во всех направлениях * Боковые поддерживающие блоки должны быть выполнены из мягкого вспененного материала, гладкие снаружи, бесшовные, не впитывающие жидкость, легко обрабатывающиеся. * Фиксирующие ремни должны быть легкосъёмными для стирки. * В целях безопасности все четыре ролика должны блокироваться.   **Комплектация:**  Сандалии  Коленные блоки  Поддержка туловища  Поддержка таза  Подголовник Мультигрип  Столик |
| Техническая характеристика | Максимальная нагрузка 60 кг  Угол наклона 10⁰-80⁰  Возраст пользователя 3 года – 13 лет  Максимальный рост пользователя 175 см  Ширина рамы 65 см  Длина рамы 99,5 см  Высота от подножки до верхней поддержки 70-117 см  Высота от подножки до поддержки головы 84-135 см  Ширина поддержки грудной клетки 17-32 см  Ширина поддержки бедра 17-32 см  Ширина поддержки коленей 14,5-28 см  Общая высота вертикализатора (от пола до верхней поддержки) 66-90 см  **Материалы:**  • Полиуретан  • Каркас: сталь или алюминий.  • Ремни из полипропилена или нейлона.  • Фанера, покрытая прозрачным полиуретановым лаком.  • Пластиковые компоненты из промышленных смол.  Все материалы не содержат латекса, свинца и фталатов. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 15 ноября 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1) жилой массив Жанаконыс, 8Е  село Жанаконыс  город Актобе  Актюбинская область  Республика Казахстан, 030010  2) улица Абая, 336  город Есик  Енбекшиказахский район  Алматинская область  Республика Казахстан, 040400  3) 160 квартал, 18  город Туркестан  Туркестанская область  Республика Казахстан, 161200  4) улица Амангелды, 5Г  поселок Тасбугет  город Кызылорда  Кызылординская область  Республика Казахстан, 120008  5) улица Каныша Сатпаева, 87а  город Кокшетау  Акмолинская область  Республика Казахстан, 020000  6) микрорайон 26, здание 50  город Актау  Мангистауская область  Республика Казахстан, 130000  7) улица Жамакаева, 100  город Семей  Восточно-Казахстанская область  Республика Казахстан, 071400  8) переулок Алтынсарина, 1  село Толеби,  Шуйский район  Жамбылская область  Республика Казахстан, 081110 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |