**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **01/7-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **01-ЦП/30** |
| Наименование товара  | **Вертикализатор для детей от 1 до 5 лет Сквигглз, Leckey** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 8 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание  | Вертикализатор должен быть предназначен для детей в возрасте от 1 до 5 лет в вариантах переднеопорного и заднеопорного прилежания.Конструкция вертикализатора должна быть разборной и состоять из следующих элементов:* рама устройства, имеющая 4 колеса с тормозами;
* подголовник;
* подножка;
* опора для тела;
* боковые поддержки тела;
* опора таза;
* боковые поддержки таза;
* держатели ног;
* столик.

Рама устройства должна состоять из двух частей: горизонтальной опорной рамы и вертикальной стойки. Рама должна иметь износостойкое, антикоррозийное, антиаллергенное покрытие;Вертикализатор должен быть оснащен механизмом плавного изменения угла наклона стойки с фиксацией в любой позиции. Управление механизмом должно осуществляться с помощью ручки (лицом, обслуживающим пользователя);Все приспособления должны крепиться к стойке вертикализатора;Подголовник, опоры и боковые поддержки должны состоять из жесткого основания с креплением к стойке и мягкой обшивки. Основание каждого названного элемента должно быть выполнено из высокопрочного пластика, крепления, обшивка из мягкого тканного антиаллергенного, стойкого к загрязнению, допускающего химическую и механическую чистку материала с антибактериальной пропиткой. Тканная обшивка элементов должна быть съемной;Подголовник должен легко демонтироваться без помощи инструмента;Опора для головы должна иметь регулировку по высоте, глубине и углу наклона;Опоры и держатели ног должны иметь возможность регулировки высоты (вдоль стойки вертикализатора) с возможностью фиксации в любой позиции;Конструкция крепления боковых поддержек должна позволять регулировать расстояние между ними по ширине;Фиксаторы стоп должны иметь возможность разворота на 180⁰, что позволит использовать вертикализатор в двух вариантах: с переднеопорным или с заднеопорным прилежанием;Столик должен устанавливаться для переднеопорного и заднеопорного варианта использования вертикализатора;Каждая пара боковых поддержек, а также каждый держатель для ног должны быть укомплектованы фиксирующими ремнями с накладкой из тканного материала;Фиксирующие ремни должны иметь возможность плавной регулировки длины с фиксацией.**Информация по безопасности**Материалы, применяемые для изготовления вертикализатора не содержат токсичных компонентов, не воздействуют на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали вертикализатора. В отношении пожарной безопасности все используемые в конструкции материалы должны обладать свойством самогашения. |
| Техническая характеристика | **Комплектация:** * шасси на колесах;
* подголовник с боковыми поддержками;
* стол;
* опора для стоп;
* сандалии маленькие;
* фиксаторы грудного отдела;
* фиксатор туловища;
* фиксатор коленей.

Максимальный вес пользователя - 22 кг;Общая высота всех элементов - 75-110 см;Высота опоры туловища регулируемая от 55 до 82 см;Расстояние между боковыми поддержками регулируемое 16 -23 см;Угол наклона стойки 90 ⁰ - 170 ⁰;Угол наклона опоры для стоп 0 ⁰ до 10 ⁰. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 20 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |