**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки  | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/52** |
| Наименование товара  | **Электронные весы для новорожденных**  |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Весы электронные с автономным питанием настольные должныбытьпредназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля. Основные характеристики:* высвечивание разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании);
* весы должны работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера);
* высокая точность измерений;
* яркая индикация;
* простота эксплуатации;
* выборка массы тары (например, пеленок);
* возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем).
 |
| Техническая характеристика | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг) – 15Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г) - 20Наибольший предел выборки массы тары (кг) - 5Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе не более (г) - ±4Непостоянство показаний ненагруженных весов (г) - ±1Время установления показаний не более (с) - 2Питание от аккумулятора с выходным напряжением (В) - 5,5–7,0Питание от сетевого адаптера с выходным нестабилизированным напряжением (В) - 9,0–12,0Потребляемая мощность не более (мВт) - 120Время работы в автономном режиме от аккумулятора не менее (ч) - 48Время работы от сетевого адаптера - неограниченоГабаритные размеры, ВхШхГ не более (мм) - 105х540х300Масса не более (кг) - 5 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | Не ранее 1 ноября 2021 года и не позднее 20 декабря 2021 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии  | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |