**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/7-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 4 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02-ЦП/33** |
| Наименование товара  | **Приспособление для занятий детей-инвалидов****СН-37, Стул ортопедический СН-37.01.02 для детей, рост от 90 до 115 см** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 4 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Стул должен быть предназначен для детей с различными формами ДЦП, особенно при наличии гиперкинезов, а также при отставании в двигательном и психо-речевом развитии, при наличии явной патологии позвоночника (сколиоз, кифоз и т.д.)У стула должны быть предусмотрены:* механическая регулировка наклона спинки и подножки при помощи фиксатора и механизма перемещения для комфортного положения, и разгрузки позвоночника ребенка;
* спинка и сидение специальной формы, с пазами для установки головных упоров и абдуктора для правильной позы, и наибольшего комфорта ребенка;
* головные упоры, абдуктор и жилет, надежно фиксирующие ребенка в сидячем положении;
* на сидении и спинке мягкие матрасики, изготовленные из ткани, допускающей санитарную обработку и стойкой к истиранию, с пенополиуретановым наполнителем;
* регулируемые по высоте подлокотники, обеспечивающие дополнительный комфорт для пользователя разного роста;
* регулируемые головные упоры;
* регулируемый по глубине съемный столик с ограждением по контуру для занятий и приема пищи;
* регулируемая по высоте подножка с ремнями для крепления стоп;
* сварная рама обеспечивающая устойчивость и надежность стула;
* 4 колеса диаметром 50мм, на двух задних колёсах - индивидуальные тормоза;
* легкое перемещение стула по полу.

**Комплектация:**Стул - 1 шт.Головные упоры - 2 шт.Абдуктор - 1 шт.Жилет - 1 шт.Съемный столик - 1 шт.Ремни для крепления ног на подножке - 2 шт.Руководство по эксплуатации - 1 шт. |
| Техническая характеристика | Ширина (м): 0,48-0,5Длина (м): 0,96Высота (м): 0,96Высота спинки (м): 0,54Высота подлокотников от сидения (м): 0,17..0,24Ширина сидения (м): 0,28Глубина сидения (м): 0,28Угол наклона спинки (град.): 40Угол наклона подножки (град.): 40Рост ребенка (см): 90..115Стол (м): 0,47х0,5Общий вес (кг): 15Безопасная нагрузка (кг): 50**Материал:** Основа - металлический каркас стула изготовлен из профильных стальных труб, покрытых полимерной порошковой краской.Спинка, сидение, столик, подлокотники, подножка - влагостойкая фанера с экологически чистым покрытием - лаком на водной основеТканевые элементы - ткань водонепроницаемая, допускающая санитарную обработку и стойкая к истиранию.Колеса с антистатической резиной. |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языкеГарантийный талон  |
| Срок поставки | В течение 70 рабочих дней со дня заключения Договора |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Места поставки | 1. Акмолинская область

Степногорск, 1 микрорайон, больничный комплекс, здание 15 (а/я 15), 0215001. Актюбинская область

г.Актобе, район Алматы, Алтынсарина, 3А, 0300061. Мангистауская область

г. Актау микрорайон 26, здание 501. г. Нур-Султан

улица Жансугурова, 12 |
| Срок гарантии от поставщика | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Опыт работы в сфере продаж медицинского и/или реабилитационного оборудования не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором/представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев  |