**Техническая спецификация**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование заказчика | **Корпоративный Фонд «Қамқорлық қоры»** |
| Номер закупки | **02/9-КФ** |
| Наименование закупки | **Оснащение 13 центров раннего вмешательства** |
| Номер лота | **02/ЦП-36** |
| Наименование товара | **Электронные весы для новорожденных** |
| Единица измерения | штука |
| Количество (объем) | 13 |
| Цена за единицу, с учетом НДС |  |
| Общая сумма, с учетом НДС |  |
| Техническое описание | Весы электронные с автономным питанием настольные должныбытьпредназначены для взвешивания новорожденных и грудных детей массой до 15 кг в медицинских учреждениях педиатрического профиля.  Основные характеристики:   * высвечивание разности результатов двух взвешиваний (эта функция создает дополнительное удобство при контрольном вскармливании); * весы должны работать как от встроенного аккумулятора, так и от блока питания (сетевого адаптера); * высокая точность измерений; * яркая индикация; * простота эксплуатации; * выборка массы тары (например, пеленок); * возможность санобработки (дезинфекция, облучение кварцем). |
| Техническая характеристика | Наибольший предел взвешивания [НПВ] (кг) – 15  Наименьший предел взвешивания [НмПВ] (г) - 20  Наибольший предел выборки массы тары (кг) - 5  Погрешность весов при нецентрированном расположении груза на платформе не более (г) - ±4  Непостоянство показаний ненагруженных весов (г) - ±1  Время установления показаний не более (с) - 2  Питание от аккумулятора с выходным напряжением (В) - 5,5–7,0  Питание от сетевого адаптера с выходным нестабилизированным напряжением (В) - 9,0–12,0  Потребляемая мощность не более (мВт) - 120  Время работы в автономном режиме от аккумулятора не менее (ч) - 48  Время работы от сетевого адаптера - неограничено  Габаритные размеры, ВхШхГ не более (мм) - 105х540х300  Масса не более (кг) - 5 |
| Дополнительная документация | Руководство пользователя (паспорт) на русском языке  Гарантийный талон |
| Срок поставки | В течение 15 календарных дней со дня подачи письменной заявки, но не ранее 15 сентября 2022 года и не позднее 1 марта 2023 года |
| Условия доставки | В стоимость включены расходы на транспортировку до места доставки; уплата всех обязательных платежей в соответствии с законодательством РК |
| Место поставки | 1. Алматинская область, г.Талдыкорган, улица Ескелди би, 285; 2. Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Алмагул, 25; 3. ВКО 4. Жамбылская область, г.Тараз, микрорайон Байтерек, строение 1; 5. ЗКО, г.Уральск, ул.Ахмирова, 4; 6. Костанайская область, г.Костанай, ул.Быковского, 4; 7. Кызылординская область, Аральский район, г.Аральск, пр. Сырым Батыр 1; 8. Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Ломова, 49; 9. СКО, г.Петропавловск, ул.Брусиловского, 20; 10. Туркестанская область, г.Сарыагаш, ул. С. Исмайлов, 115А; 11. г.Алматы, ул.Басенова, дом 2; 12. г.Шымкент, А. Диваева, д. 32 13. г.Караганда, ул. Ержанова 8/6 |
| Срок гарантии | 12 месяцев со дня поставки |
| Требования к поставщику | Право и опыт работы в сфере продаж не менее 2 лет (подтверждается копиями исполненных договоров и актов приема-передачи товара (оборудования) потенциального поставщика).  Авторизационное письмо от производителя, подтверждающее, что потенциальный поставщик является официальным дистрибьютором\представителем (при наличии). |
| Сопутствующие услуги/работы | Гарантийное техническое обслуживание и бесплатный ремонт в течение 12 месяцев |